Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: min 2023 Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | TAK PODAĆ |  |  |
| 2. | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz. | TAK |  |  |
| 3. | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10%. | TAK |  |  |
| 4. | Moc generatora min. 2,3 kW max. 2,5 kW. | TAK PODAĆ |  | Wartość min. 2,3 kW – 0 pkt. Wartość max. 2,5 kW – 5 pkt |
| 5. | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz. | TAK PODAĆ |  |  |
| 6. | Prąd dla trybów fluoroskopii ciągłej ≥12mA Automatyka parametrów fluoroskopii. | TAK PODAĆ |  |  |
| 7. | Prąd dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej ≥25mA | TAK |  |  |
| 8. | Radiografia cyfrowa. | TAK |  |  |
| 9. | Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA. | TAK PODAĆ |  |  |
| 10. | Układ minimalizujący dawkę przy skopii load dose | TAK PODAĆ |  |  |
| 11. | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV. | TAK PODAĆ |  |  |
| 12. | Automatyka doboru parametrów skopii. | TAK |  |  |
| 13. | Skopia wysokopulsacyjna lub Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 8 pulsów/s i skopia ciągła | TAK PODAĆ |  | Skopia wysokopulsacyjna – 0 pkt. Skopia pulsacyjna – 1 do 8 pulsów/s oraz skopia ciągła –3 pkt. |
| 14. | Przycisk dedykowany do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami | TAK |  |  |
| LAMPA X-RAY |  |  |  |  |
| 15. | Lampa ze stacjonarną anodą – jedno lub dwuogniskowa | TAK |  | Lampa jednoogniskowa – 0 pkt. Lampa dwuogniskowa – 3 pkt |
| 16. | Totalna filtracja min. 3,3 mm Al. | TAK PODAĆ |  |  |
| 17. | Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 18. | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU. | TAK PODAĆ |  |  |
| 19. | Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU. | TAK PODAĆ |  |  |
| 20. | Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min. | TAK PODAĆ |  |  |
| 21. | Kolimator typu IRIS. | TAK |  |  |
| 22. | Kolimator szczelinowy z rotacją. | TAK |  |  |
| 23. | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania. | TAK |  |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |  |  |
| 24. | Waga wózka z ramieniem C max. 310kg. | TAK PODAĆ |  |  |
| 25. | Szerokość wózka ramienia C ≤ 79cm | TAK PODAĆ |  |  |
| 26. | Głębokość ramienia C min. 66 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 27. | Wolna przestrzeń: min. 78 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 28. | Odległość SID min. 100 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 29. | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm. | TAK PODAĆ |  |  |
| 30. | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt Wartość większa – 4 pkt |
| 31. | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość większa – 4 pkt |
| 32. | Zmotoryzowany ruch pionowy. | TAK |  |  |
| 33. | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°. | TAK PODAĆ |  |  |
| 34. | Zakres ruchu orbitalnego ≥ 120° | TAK PODAĆ |  |  |
| 35. | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji. | TAK |  |  |
| 36. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody. | TAK |  |  |
| 37. | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) | TAK |  |  |
| 38. | Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami | TAK |  |  |
| 39. | Do pracy pedał nożny z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny | TAK PODAĆ |  |  |
| 40. | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu. | TAK |  |  |
| 41. | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji ( ustawienie lampa na górze) | TAK |  |  |
| 42. | Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min: - skala szarości - jasność i kontrast - filtr detekcji metalu - filtr odpowiadający za detekcję układu kostnego - filtr szumów | TAK PODAĆ |  |  |
| WZMACNIACZ OBRAZU |  |  |  |  |  |
| 43. | Średnica nominalna ≥ 9” | TAK PODAĆ |  |  |
| 44. | Ilość pól wzmacniacza obrazu min. 3. DQE ≥65% | TAK PODAĆ |  |  |
| 45. | Rozdzielczość kamery CCD ≥1k x 1k | TAK PODAĆ |  |  |
| MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU |  |  |  |  |
| 46. | Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C. | TAK |  |  |
| 47. | Monitory 2x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024 pikseli lub monitor 27” medyczny, dotykowy LCD o rozdzielczości ≥ 1920x1080 pikseli Kontrast ≥1000:1 luminacja≥ 600cd/m2. | TAK PODAĆ |  | Monitory 2x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024 pikseli – 0 pkt. Monitor 27” medyczny, dotykowy LCD o rozdzielczości ≥ 1920x1080 pikseli – 5 pkt |
| 48. | Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu | TAK |  |  |
| 49. | Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny | TAK |  |  |
| 50. | Możliwość wyświetlania mozaiki zdjęć na monitorze głównym, podczas wyświetlania 2 obrazów w pełnym rozmiarze | TAK |  |  |
| 51. | Min. 5 punktów swobody ustawienia monitora | TAK |  |  |
| 52. | Uchwyt na obudowie monitora do łatwego sterowania | TAK |  |  |
| 53. | Kąt widzenia (obrazu min. 176°). | TAK PODAĆ |  |  |
| 54. | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji | TAK |  |  |
| 55. | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów. | TAK PODAĆ |  |  |
| 56. | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1k x 1k pikseli, 32 bit. | TAK PODAĆ |  |  |
| 57. | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów. | TAK PODAĆ |  |  |
| 58. | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB. | TAK |  |  |
| 59. | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 60. | Funkcja „Last Image Hold” (LIH). | TAK |  |  |
| 61. | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze. | TAK |  |  |
| 62. | ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany. | TAK PODAĆ |  |  |
| 63. | Oprogramowanie DICOM 3.0 | TAK |  |  |
| 64. | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania. | TAK |  |  |
| 65. | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |  |
| 66. | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 lub dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. | TAK, PODAĆ |  | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 – 0 pkt Dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 – 5 pkt |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE / WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |
| 67. | Celownik laserowy na wzmacniaczu obrazu | TAK |  |  |
| 68. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |  |
| 69. | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu min 10 lat | TAK |  |  |
| 70. | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
| 71. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |  |
| 72. | Czas reakcji serwisu 48 h (w tym również kontakt zdalny), czas naprawy do 5 dni roboczych, w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas naprawy do10 dni roboczych | TAK |  |  |
| 73. | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu | TAK |  |  |
| 74. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |
| 75. | Gwarancja 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |  |
| 76. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK PODAĆ |  |  |
| 77. | Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania w ramach przeglądów okresowych. | TAK |  |  |