PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”.

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry

Zestaw endoskopowy z wyposażeniem 
W skład zestawu wchodzi:
1. Myjnia endoskopowa chemiczno-termiczna;
2. Procesor obrazu ze źródłem światła;
3. Wózek medyczny endoskopowy:
4. Monitor LCD 27;
5. Videokolonoskop szt. 2;
6. Videogastroskop szt. 1;
7. Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserową;
8. Program do archiwizacji danych.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

	Lp.
	Nazwa 
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1 
	
 
	
	
	



Producent:
Model:
Rok produkcji:
Urządzenie musi być fabrycznie nowe, rok produkcji 2020, nierekondycjonowane, niepowystatowe


	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne
TAK/ NIE
	Parametry oferowane
/podać zakresy lub opisać

	AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji jednego  endoskopu 
	Tak
	

	5
	Myjnia na endoskopy giętkie różnych producentów
	Tak
	

	6
	Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji
	Tak
	

	7
	Urządzenie realizujące automatycznie: 
- mycie wstępne z użyciem detergentu                
- mycie zasadnicze,
- dezynfekcję chemiczno-termiczna
- płukanie
- suszenie
	Tak
	

	8
	Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych 
	Tak
	

	9
	Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces.
	Tak
	

	10
	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym
	Tak
	

	11
	Dozownik płynu detergentu
	Tak
	

	12
	Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	12
	Czas mycia oraz dezynfekcji programowany
	Tak
	

	13
	Możliwość programowania pracy urządzenia 
	Tak
	

	14
	Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu
	Tak
	

	15
	Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej
	Tak
	

	16
	Posiada dodatkowy system filtracji 
	Tak
	

	17
	Posiada 4 dysze płucząco -myjące
	Tak
	

	18
	Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji 
	Tak
	

	19
	Zbiornik wody 13 litrów 
	Tak
	

	20
	Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co  powoduje stałe uzdatnianie wody 
	Tak
	

	21
	Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów
	Tak
	

	22
	Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy 
	Tak
	

	23
	Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji
	Tak
	

	24
	Automatyczny test szczelności przez cały proces mycia i dezynfekcji, ciągła kontrola ciśnienia
	Tak
	

	25
	Wymiary: Szerokość 85cm, głębokość 60 cm , wysokość 94 cm 
	Tak 
	





	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne
TAK/ NIE
	Parametry oferowane
/podać zakresy lub opisać

	PROCESOR OBRAZU – 1 szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV
	Tak
	

	5
	Rozdzielczość 1920x1080 p
	Tak
	

	6
	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny
	Tak
	

	7
	Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: 
DVI-D 
	Tak
	

	8
	Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB-TV
	Tak
	

	9
	Wyjścia komunikacyjne: DICOM w celu integracji z systemem PACS
	Tak
	

	10
	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick
	Tak
	

	11
	Powiększenie cyfrowe x1,00–2,00 lub x1,00–1,75 (w krokach co 0,05).
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	12
	Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni
	Tak
	

	13
	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek
	Tak
	

	14
	Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	15
	Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła
	Tak
	

	16
	Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN
	Tak
	

	17
	Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1
	Tak
	

	18
	Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	19
	Procesor musi umożliwiać archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM
	Tak
	

	20
	Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych
	Tak – 10 pkt.
Nie –  0 pkt.
	

	21
	Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	22
	Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony ) na min.1 przycisk sterujący na panelu przednim procesora
	Tak
	

	23
	Oświetlenie główne LED 
	Tak
	

	24
	Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie 
	Tak
	

	25
	Kompatybilny z oferowanymi endoskopami 
	Tak
	





	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne
TAK/ NIE
	Parametry oferowane
/podać zakresy lub opisać

	WÓŹEK MEDYCZNY – 1 szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Podstawa jezdna z blokadą kół
	Tak
	

	5
	4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami
	Tak
	

	6
	Zasilanie centralne wózka
	Tak
	

	7
	Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka
	Tak
	

	8
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu
	Tak
	

	9
	Półki
- wyjeżdżająca na klawiaturę
- półka z rączką
- półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg
- stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy
	Tak
	

	10
	Możliwość regulacji wysokości półek
	Tak
	






	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne
TAK/ NIE
	Parametry oferowane
/podać zakresy lub opisać

	MONITOR MEDYCZNY – 1 szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Matryca typu LED (LCD)
	Tak
	

	5
	Przekątna min. 27 cali
	Tak
	

	6
	Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli
	Tak
	

	7
	Proporcje 16:9
	Tak
	

	8
	Jasność min 600 cd/m2
	Tak
	

	9
	Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o
	Tak
	

	10
	Współczynnik kontrastu 1000:1
	Tak
	

	11
	Sygnał wejścia: 
1xDVI-D 1
1xDVI-D 2 (optical fiber optional)
1xVGA
1xSD/HD/3G-SDI
1xC-Video
1xS-Video
	Tak
	

	12
	Sygnał wyjścia: 1xDVI-D, 1xSD/HD/3G-SDI
	Tak
	





	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne
TAK/ NIE
	Parametry oferowane
/podać zakresy lub opisać

	VIDEOKOLONOSKOP HD – 2 szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Kąt obserwacji 1700
	Tak
	

	5
	Głębia ostrości min 2-100 mm
	Tak
	

	6
	Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,0 mm
	Tak
	

	7
	Długość robocza do wyboru 1330mm, 1520mm lub 1690 mm
	Tak
	

	   8
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,0 mm
	Tak
	

	9
	Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm
	Tak
	

	10
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu:
-w górę.  1800
-w dół.  1800
-w lewo 1600
-w prawo 1600
	Tak
	

	11
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet)
	Tak
	

	12
	Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS
	Tak
	

	13
	Cztery programowalne przyciski endoskopowe
	Tak
	

	14
	Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI
	Tak
	

	15
	Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym 
– brak elektrycznego podłączenia 
endoskop - procesor
	Tak
	

	16
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających
	Tak
	

	17
	Typ konektora - jednogniazdowy
	Tak
	

	18
	Aparat kompatybilny z proponowanym  procesorem obrazu HDTV
	Tak
	





	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne
TAK/ NIE
	Parametry oferowane
/podać zakresy lub opisać

	VIDEOGASTROSKOP  - 1 szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Kąt obserwacji 1400
	Tak
	

	5
	Głębia ostrości min 2-100 mm
	Tak
	

	6
	Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm
	Tak
	

	7
	Długość robocza min 1100 mm
	Tak
	

	8
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mm
	Tak
	

	9
	Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm
	Tak
	

	10
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu:
-w górę.  2100
-w dół.  900
-w lewo .1000
-w prawo 1000
	Tak
	

	11
	Kanał do spłukiwania pola obserwacji –Water Jet
	Tak
	

	12
	Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS 
	Tak
	

	13
	Aparat kompatybilny z trybami obrazowania BLI i LCI wpływającymi na wczesną diagnostykę zmian nowotworowych 
	Tak
	


	14 
	Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym 
– brak elektrycznego podłączenia 
endoskop - procesor
	Tak
	

	15
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających
	Tak
	

	16
	Typ konektora - jednogniazdowy
	Tak
	

	17
	Aparat kompatybilny z proponowanym  procesorem obrazu HDTV
	Tak
	





	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne
TAK/ NIE
	Parametry oferowane
/podać zakresy lub opisać

	Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserowa i oprogramowaniem 

	   1
	Ilość pamięci RAM 8-16 GB
	Tak
	

	2
	Wielkość pamięci karty graficznej 2048 MB GDDR3
	Tak
	

	3
	System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro wersje 32 i 64bit PL dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w Regionalnym Centrum Medycznym, lub równoważny. 

Warunki równoważności: 
System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 
towarzyszących), zapewniające: 
1. polską wersję językową, 
2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 
3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 
4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 
5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 
6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 
7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 
8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 
9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 
10. możliwość udostępniania plików i drukarek, 
11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 
12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 
13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 
14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 
15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 
16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 
17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 
18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 
19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 
20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 
21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 
22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. 
	Tak
	

	4
	Dysk twardy 240 GB SSD SATA III + 1 TB SATA 7200 obr.
	Tak
	

	5
	Łączność LAN 100/1000 Mbps
	Tak
	

	6
	Rodzaje wejść i wyjść : min USB 3.0-2 szt. + USB 2.0- 2 szt.
	Tak
	

	7
	Drukarka kolorowa laserowa + 3 tonery
	Tak
	




	Lp.
	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE
	Wymogi graniczne
TAK/ NIE
	Parametry oferowane
/podać zakresy lub opisać

	PROGRAM DO ARCHIWIZACJI DANYCH – 1 szt.

	1
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	SYSTEM DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH 
	Tak
	

	5
	OPROGRAMOWANIE – licencja 
	Tak
	

	6
	Wykonawca dostarczy program do dokumentacji i archiwizacji badań endoskopowych:
- wspomagania pracy pracowni endoskopowej,
- wspomagania procesu diagnozy wykonanych badań,
- tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.
oraz przeszkoli niezbędny personel 
	Tak
	

	7
	Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie zdjęć z urządzeń medycznych (np. z: endoskopów, USG, mikroskopów, adapterów cyfrowych), w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Następnie ich przetwarzanie, rejestrację i kwantyfikację ułatwiające interpretację informacji medycznej poprzez wbudowany zestaw narzędzi analizy obrazu, których funkcje to minimum: powiększanie, filtrowanie, wykonywanie obliczeń i pomiarów, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Tak
	

	8
	Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, histeroskopu, lampy szczelinowej) oraz urządzeń pomiarowych (np. tonometr, refrakotometr, pachymetr) w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę.
	Tak
	

	9
	Oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych powinno umożliwiać otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację wyników badań.
	Tak
	

	
	Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:

	10
	Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z urządzeń diagnostycznych.
	Tak
	

	11
	Dokumentacja badań medycznych – kartoteka pacjentów.
	Tak
	

	12
	Dostęp do historii choroby, diagnoz, rozpoznań (kody ICD 10 i ICD 9)
	Tak
	

	13
	Profesjonalne formularze badań specjalistycznych ułatwiające proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji. Formularze muszą mieć możliwość definiowania gotowych opisów, które znacznie przyspieszą ich wypełnianie i zminimalizują prawdopodobieństwo popełnienia błędów językowych. W szczególności powinno zawierać dedykowany formularz do przeprowadzania badań endoskopowych.
	Tak
	

	14
	Wydruk zaleceń, skierowań, recept, historii choroby.
	Tak
	

	15
	Archiwizacja, przeglądanie i analiza zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę.
	Tak
	

	16
	Rejestracja obrazów i wideo z sygnałów analogowych (WIDEO) i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). Przechwytywanie obrazów i plików pdf z udostępnionego katalogu.
	Tak
	

	17
	Zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu diagnostycznego, ułatwiające jego analizę i interpretację - powiększanie, filtrowanie (filtr czerwony, zielony, niebieski), wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu wg określonych kryteriów.
	Tak
	

	18
	Nagrywanie na nośnikach CD/DVD, Pendrive,  wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań z wybranej wizyty.
	Tak
	

	19
	Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD, Pendrive. 
	Tak
	

	20
	Raport z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami.
	Tak
	

	21
	Aktualna baza kodów ICD-9 oraz ICD-10.
	Tak
	

	22
	Automatycznie aktualizowana baza leków.
	Tak
	

	23
	Możliwość generowania zestawień wykonanych badań.
	Tak
	

	24
	Bezpieczeństwo danych dzięki możliwości archiwizacji. Archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardych, serwerach plików.
	Tak
	

	25
	Wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki) z opisem oraz danymi pacjenta.
	Tak
	

	26
	Poufność danych dzięki systemowi uprawnień użytkowników oraz szyfrowaniu plików multimedialnych.
	Tak
	

	27
	Praca w architekturze klient-serwer w oparciu o relacyjną bazę danych.
	Tak
	

	28
	Możliwość obsługi formatu DICOM (możliwość importu i eksportu).
	Tak
	

	29
	Możliwość obsługi modułu SMS/e-mail umożliwiającego zarówno automatyczne przypominanie o terminach wizyt jak również bezpośredni kontakt z wybranym pacjentem.
	Tak
	

	30
	Obsługa w języku polskim 
	Tak
	

	31
	Współpraca z zainstalowanym systemem operacyjnym na oferowanym komputerze 
	Tak
	

	32
	Budowa modułowa – dająca możliwość konfiguracji i rozbudowy w terminie późniejszym.
	Tak
	

	33
	Możliwość identyfikacji głowicy endoskopu przy pomocy kodów kreskowych w formularzu endoskopia.
	Tak
	

	
	Kartoteka pacjenta i lista wizyt musi zawierać:

	34
	Wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych.
	Tak
	

	35
	Informacja o datach wizyt, wykonanych badaniach, zapisanych zdjęciach i filmach. 
	Tak
	

	36
	Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, słów zawartych w diagnozie.
	Tak
	

	
	Opis wizyty musi zawierać:

	37
	Badania – szczegółowe formularze badań, diagnozy, historia choroby, kody ICD 10 i ICD 9.
	Tak
	

	38
	Zalecenia, skierowania – edycja i wydruk.
	Tak
	

	39
	Recepty – wystawianie, wydruk, baza leków.
	Tak
	

	
	Moduł rejestracji i analizy obrazów i wideo musi zawierać:

	40
	Zapis i odczyt obrazów w różnych formatach (TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF).
	Tak
	

	41
	Rejestracja obrazów z sygnałów analogowych i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI).
	Tak
	

	42
	Podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, wstawianie opisów, znaczników, elementów graf.).
	Tak
	

	43
	Filtrowanie obrazu (filtr czerwony, zielony, niebieski).
	Tak
	

	44
	Zaawansowane przetwarzania obrazu wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu.
	Tak
	

	45
	Zapis filmu cyfrowego na dysku twardym komputera, a następnie jego edycja (wybrane klatki).
	Tak
	



	46
	Współpraca z urządzeniami obrazującymi.
	Tak
	

	47
	Możliwość zapisywania i wysyłania zdjęć w formacie DICOM 3.
	Tak
	

	48
	Możliwość przechwytywania i przeglądania zdjęć w formacie DICOM 3.
	Tak
	

	49
	Obsługa skanera zdjęć (skanowanie i zapis zdjęć w programie).
	Tak
	

	
	Gwarancja, serwis i nadzór autorski w zakresie oprogramowania podpisania protokołu końcowego odbioru obejmujący:

	50
	Wsparcie użytkowników i administratorów w użytkowaniu systemu i dostosowywaniu konfiguracji do bieżących potrzeb (może być za pomocą połączenia zdalnego);
	Tak
	

	51
	Aktualizację i dostosowywanie systemu do obowiązujących przepisów, regulacji prawnych.
	Tak
	

	52
	Przyjmowanie zgłoszeń przez telefon, email lub stronę WWW i usuwanie błędów aplikacji: 
a)	błąd krytyczny (uniemożliwiający pracę w systemie) – w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia.
b)	błąd zwykły (powtarzalne działanie aplikacji prowadzące do wyników lub jej działania w sposób niezgodny z przekazaną dokumentacją systemu) – w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia.
	Tak
	

	53
	Wykonawca dostarczy dokumentację oferowanego systemu, w tym instrukcję użytkownika i administratora.
	Tak
	





	Warunki gwarancji i serwisu 

	1
	Gwarancja min 24 miesiące 
	Tak
24 m-ce -0 pkt.
36 m-cy-20 pkt.
	

	2
	Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
	Tak
	

	3
	Autoryzowany serwis na teranie Polski 
	Tak
	

	4
	Dostępność części zamiennych 8 lat (dotyczy sprzętu medycznego) 
	Tak
	

	5
	Bezpłatne przeglądy serwisowe minimum raz na rok, lub częściej jeśli tak przewidział producent sprzętu 
	Tak
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