Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry

Zestaw endoskopowy z wyposażeniem

W skład zestawu wchodzi:

- Myjnia endoskopowa chemiczno-termiczna;

- Procesor obrazu ze źródłem światła;

- Wózek medyczny endoskopowy:

- Monitor LCD 27;

- Videokolonoskop szt. 2;

- Videogastroskop szt. 1;

- Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserową;

- Program do archiwizacji danych.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

# Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Producent:

Model:

Rok produkcji:

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, rok produkcji 2020, nierekondycjonowane, niepowystatowe

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu | Tak |  |
| 5 | Myjnia na endoskopy giętkie różnych producentów | Tak |  |
| 6 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 7 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - suszenie | Tak |  |
| 8 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 9 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 10 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 11 | Dozownik płynu detergentu | Tak |  |
| 12 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 12 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 13 | Możliwość programowania pracy urządzenia | Tak |  |
| 14 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 15 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 16 | Posiada dodatkowy system filtracji | Tak |  |
| 17 | Posiada 4 dysze płucząco -myjące | Tak |  |
| 18 | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 19 | Zbiornik wody 13 litrów | Tak |  |
| 20 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 21 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 22 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
| 23 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 24 | Automatyczny test szczelności przez cały proces mycia i dezynfekcji, ciągła kontrola ciśnienia | Tak |  |
| 25 | Wymiary: Szerokość 85cm, głębokość 60 cm , wysokość 94 cm | Tak |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESOR OBRAZU – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak |  |
| 6 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |
| 7 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D | Tak |  |
| 8 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB-TV | Tak |  |
| 9 | Wyjścia komunikacyjne: DICOM w celu integracji z systemem PACS | Tak |  |
| 10 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |
| 11 | Powiększenie cyfrowe x1,00–2,00 lub x1,00–1,75 (w krokach co 0,05). | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 12 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |
| 13 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |
| 14 | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 15 | Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  |
| 16 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |
| 17 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | Tak |  |
| 18 | Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 19 | Procesor musi umożliwiać archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM | Tak |  |
| 20 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 21 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 22 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony ) na min.1 przycisk sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |
| 23 | Oświetlenie główne LED | Tak |  |
| 24 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | Tak |  |
| 25 | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami | Tak |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WÓŹEK MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |
| 5 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | Tak |  |
| 6 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |
| 7 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  |
| 8 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |
| 9 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Matryca typu LED (LCD) | Tak |  |
| 5 | Przekątna min. 27 cali | Tak |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli | Tak |  |
| 7 | Proporcje 16:9 | Tak |  |
| 8 | Jasność min 600 cd/m2 | Tak |  |
| 9 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  |
| 10 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
| 11 | Sygnał wejścia: 1xDVI-D 1 1xDVI-D 2 (optical fiber optional) 1xVGA 1xSD/HD/3G-SDI 1xC-Video 1xS-Video | Tak |  |
| 12 | Sygnał wyjścia: 1xDVI-D, 1xSD/HD/3G-SDI | Tak |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| VIDEOKOLONOSKOP HD – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1700 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,0 mm | Tak |  |
| 7 | Długość robocza do wyboru 1330mm, 1520mm lub 1690 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,0 mm | Tak |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  |
| 11 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) | Tak |  |
| 12 | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS | Tak |  |
| 13 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
| 14 | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | Tak |  |
| 15 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop - procesor | Tak |  |
| 16 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
| 17 | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
| 18 | Aparat kompatybilny z proponowanym procesorem obrazu HDTV | Tak |  |

| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDEOGASTROSKOP - 1 szt. |  |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent |  | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ |  | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 |  | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm |  | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm |  | Tak |  |
| 7 | Długość robocza min 1100 mm |  | Tak |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,3 mm |  | Tak |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm |  | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 |  | Tak |  |
| 11 | Kanał do spłukiwania pola obserwacji –Water Jet |  | Tak |  |
| 12 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  | Tak |  |
| 13 | Aparat kompatybilny z trybami obrazowania BLI i LCI wpływającymi na wczesną diagnostykę zmian nowotworowych |  | Tak |  |
| 14 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop - procesor |  | Tak |  |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  | Tak |  |
| 16 | Typ konektora - jednogniazdowy |  | Tak |  |
| 17 | Aparat kompatybilny z proponowanym procesorem obrazu HDTV |  | Tak |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja komputerowa z kolorową drukarką laserowa i oprogramowaniem |  |  |  |
| 1 | Ilość pamięci RAM 8-16 GB | Tak |  |
| 2 | Wielkość pamięci karty graficznej 2048 MB GDDR3 | Tak |  |
| 3 | System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro wersje 32 i 64bit PL dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w Regionalnym Centrum Medycznym, lub równoważny. Warunki równoważności: System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: towarzyszących), zapewniające: 1. polską wersję językową, 2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 10. możliwość udostępniania plików i drukarek, 11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, 13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, 17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, 18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. | Tak |  |
| 4 | Dysk twardy 240 GB SSD SATA III + 1 TB SATA 7200 obr. | Tak |  |
| 5 | Łączność LAN 100/1000 Mbps | Tak |  |
| 6 | Rodzaje wejść i wyjść : min USB 3.0-2 szt. + USB 2.0- 2 szt. | Tak |  |
| 7 | Drukarka kolorowa laserowa + 3 tonery | Tak |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM DO ARCHIWIZACJI DANYCH – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | SYSTEM DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH | Tak |  |
| 5 | OPROGRAMOWANIE – licencja | Tak |  |
| 6 | Wykonawca dostarczy program do dokumentacji i archiwizacji badań endoskopowych: - wspomagania pracy pracowni endoskopowej, - wspomagania procesu diagnozy wykonanych badań, - tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. oraz przeszkoli niezbędny personel | Tak |  |
| 7 | Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie zdjęć z urządzeń medycznych (np. z: endoskopów, USG, mikroskopów, adapterów cyfrowych), w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Następnie ich przetwarzanie, rejestrację i kwantyfikację ułatwiające interpretację informacji medycznej poprzez wbudowany zestaw narzędzi analizy obrazu, których funkcje to minimum: powiększanie, filtrowanie, wykonywanie obliczeń i pomiarów, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 8 | Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, histeroskopu, lampy szczelinowej) oraz urządzeń pomiarowych (np. tonometr, refrakotometr, pachymetr) w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. | Tak |  |
| 9 | Oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych powinno umożliwiać otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację wyników badań. | Tak |  |
|  | Podstawowe funkcjonalności oprogramowania: |  |  |
| 10 | Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z urządzeń diagnostycznych. | Tak |  |
| 11 | Dokumentacja badań medycznych – kartoteka pacjentów. | Tak |  |
| 12 | Dostęp do historii choroby, diagnoz, rozpoznań (kody ICD 10 i ICD 9) | Tak |  |
| 13 | Profesjonalne formularze badań specjalistycznych ułatwiające proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji. Formularze muszą mieć możliwość definiowania gotowych opisów, które znacznie przyspieszą ich wypełnianie i zminimalizują prawdopodobieństwo popełnienia błędów językowych. W szczególności powinno zawierać dedykowany formularz do przeprowadzania badań endoskopowych. | Tak |  |
| 14 | Wydruk zaleceń, skierowań, recept, historii choroby. | Tak |  |
| 15 | Archiwizacja, przeglądanie i analiza zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. | Tak |  |
| 16 | Rejestracja obrazów i wideo z sygnałów analogowych (WIDEO) i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). Przechwytywanie obrazów i plików pdf z udostępnionego katalogu. | Tak |  |
| 17 | Zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu diagnostycznego, ułatwiające jego analizę i interpretację - powiększanie, filtrowanie (filtr czerwony, zielony, niebieski), wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu wg określonych kryteriów. | Tak |  |
| 18 | Nagrywanie na nośnikach CD/DVD, Pendrive, wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań z wybranej wizyty. | Tak |  |
| 19 | Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD, Pendrive. | Tak |  |
| 20 | Raport z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami. | Tak |  |
| 21 | Aktualna baza kodów ICD-9 oraz ICD-10. | Tak |  |
| 22 | Automatycznie aktualizowana baza leków. | Tak |  |
| 23 | Możliwość generowania zestawień wykonanych badań. | Tak |  |
| 24 | Bezpieczeństwo danych dzięki możliwości archiwizacji. Archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardych, serwerach plików. | Tak |  |
| 25 | Wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki) z opisem oraz danymi pacjenta. | Tak |  |
| 26 | Poufność danych dzięki systemowi uprawnień użytkowników oraz szyfrowaniu plików multimedialnych. | Tak |  |
| 27 | Praca w architekturze klient-serwer w oparciu o relacyjną bazę danych. | Tak |  |
| 28 | Możliwość obsługi formatu DICOM (możliwość importu i eksportu). | Tak |  |
| 29 | Możliwość obsługi modułu SMS/e-mail umożliwiającego zarówno automatyczne przypominanie o terminach wizyt jak również bezpośredni kontakt z wybranym pacjentem. | Tak |  |
| 30 | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
| 31 | Współpraca z zainstalowanym systemem operacyjnym na oferowanym komputerze | Tak |  |
| 32 | Budowa modułowa – dająca możliwość konfiguracji i rozbudowy w terminie późniejszym. | Tak |  |
| 33 | Możliwość identyfikacji głowicy endoskopu przy pomocy kodów kreskowych w formularzu endoskopia. | Tak |  |
|  | Kartoteka pacjenta i lista wizyt musi zawierać: |  |  |
| 34 | Wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych. | Tak |  |
| 35 | Informacja o datach wizyt, wykonanych badaniach, zapisanych zdjęciach i filmach. | Tak |  |
| 36 | Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, słów zawartych w diagnozie. | Tak |  |
|  | Opis wizyty musi zawierać: |  |  |
| 37 | Badania – szczegółowe formularze badań, diagnozy, historia choroby, kody ICD 10 i ICD 9. | Tak |  |
| 38 | Zalecenia, skierowania – edycja i wydruk. | Tak |  |
| 39 | Recepty – wystawianie, wydruk, baza leków. | Tak |  |
|  | Moduł rejestracji i analizy obrazów i wideo musi zawierać: |  |  |
| 40 | Zapis i odczyt obrazów w różnych formatach (TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF). | Tak |  |
| 41 | Rejestracja obrazów z sygnałów analogowych i cyfrowych (IEEE1394, USB, HDMI). | Tak |  |
| 42 | Podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, wstawianie opisów, znaczników, elementów graf.). | Tak |  |
| 43 | Filtrowanie obrazu (filtr czerwony, zielony, niebieski). | Tak |  |
| 44 | Zaawansowane przetwarzania obrazu wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. | Tak |  |
| 45 | Zapis filmu cyfrowego na dysku twardym komputera, a następnie jego edycja (wybrane klatki). | Tak |  |
| 46 | Współpraca z urządzeniami obrazującymi. | Tak |  |
| 47 | Możliwość zapisywania i wysyłania zdjęć w formacie DICOM 3. | Tak |  |
| 48 | Możliwość przechwytywania i przeglądania zdjęć w formacie DICOM 3. | Tak |  |
| 49 | Obsługa skanera zdjęć (skanowanie i zapis zdjęć w programie). | Tak |  |
|  | Gwarancja, serwis i nadzór autorski w zakresie oprogramowania podpisania protokołu końcowego odbioru obejmujący: |  |  |
| 50 | Wsparcie użytkowników i administratorów w użytkowaniu systemu i dostosowywaniu konfiguracji do bieżących potrzeb (może być za pomocą połączenia zdalnego); | Tak |  |
| 51 | Aktualizację i dostosowywanie systemu do obowiązujących przepisów, regulacji prawnych. | Tak |  |
| 52 | Przyjmowanie zgłoszeń przez telefon, email lub stronę WWW i usuwanie błędów aplikacji: a) błąd krytyczny (uniemożliwiający pracę w systemie) – w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia. b) błąd zwykły (powtarzalne działanie aplikacji prowadzące do wyników lub jej działania w sposób niezgodny z przekazaną dokumentacją systemu) – w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia. | Tak |  |
| 53 | Wykonawca dostarczy dokumentację oferowanego systemu, w tym instrukcję użytkownika i administratora. | Tak |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja min 24 miesiące | Tak 24 m-ce -0 pkt. 36 m-cy-20 pkt. |  |
| 2 | Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis na teranie Polski | Tak |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych 8 lat (dotyczy sprzętu medycznego) | Tak |  |
| 5 | Bezpłatne przeglądy serwisowe minimum raz na rok, lub częściej jeśli tak przewidział producent sprzętu | Tak |  |